## SOPZ załącznik nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Częstotliwość przeglądów | Zakres czynności, które należy wykonać podczas konserwacji i przeglądu (w ramach oferty) | Planopwany termin wykonania usługi
1 | Spektrometr
1. | Spektrometr Absorbcji Atomowej z atomizerem płomieniowym (FAAS) | GBC Scientific Eqipment | Avanta PM | A5846 | 2004 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x rok | 1. Przegląd spektrometru GBC FAAS (spektrofotometru z atomizerem płomieniowym). 2. Przegląd spektrometru może wykonać tylko osoba posiadająca certyfikat GBC potwierdzający przeszkolenie w zakresie serwisowania spektrometrów GBC FAAS. 3. Zakres czynności przy przeglądzie spektrometru: a. sprawdzenie układu optycznego pod kątem czystości elementów optycznych oraz pod kątem poprawności ustawiania deklarowanej długości fali. Wykonanie testów przy użyciu lampy Cu i Cs ( dla miedzi i cezu), b. sprawdzenie poprawności pracy układu korekcji tła przy użyciu filtra siatkowego, c. sprawdzenie poprawności ustawiania szczelin dla As, Cu, K ( arsenu, miedzi i potasu) oraz dla 0.0 nm, d. konserwacja układu wprowadzania próbki, regulacja rozpylacza, e. sprawdzenie układu gazowego pod kątem obecności zanieczyszczeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń, f. wykonanie kalibracji dla Cu (miedzi) na wzorcach 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 w celu oceny poprawności pracy spektrometru. | czerwiec 2024 r.
2 | Chromatografy
1. | Chomatograf do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) | Merck Life Science | LaChrom Hitachi | pompa: L-7100 sn 0823-046 UV-VIS: L-7420 sn 0804-012 FLD: L-7480 sn 1033-014 Interface: L-7000 sn 0709-140 L-76-16, Jetstream | 1996 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x rok | 1. Konserwacja i przegląd HPLC LaChrom. 2. Wymiana części: a. uszczelka tłoka pompy, b. uszczelka zaworu A, c. uszczelka zaworu B, d. filtr, e. uszczelka zaworu RH7725i, f. uszczelka filtra, g. uszczelka zaworu 4-drożnego, h. uszczelka zaworu płuczącego. | sierpień 2024 r.
2. | Chomatograf do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) | Merck Life Science Spółka z o. o. | LaChrom Hitachi Elite | popompa: L-2130 sn 19E24-036 autosampler: L-2200 sn 19E45-003 piec: L-2350 sn 1539-009 DAD: L-2455 sn 19E21-017 FLD: L-2485 sn 19E17-028 L-2490 sn 1914-003 mpa: L-2130 sn 19E24-036 | 2008 r. |  | 1 | 1xrok | 1. Konserweacja i przegląd HPLC ELITE. 2. Wymiana części: a. uszczelka tłoka pompy, b. uszczelka zaworu A, c. uszczelka zaworu B, d. filtr, e. uszczelka zaworu dozującego autosamplera, f. uszczelka zaworu strzykawki autosamplera, g. uszczelka portu, h. uszczelka tłoczka strzykawki 0,1 m, i. uszczelka filtra, j. uszczelka zaworu płuczącego, k. uszczelka głowicy 4-drożnej, l. uszczelka urządzenia płuczącego tłoki.
3 | Chromatografy
1. | Chomatograf do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) | Agilent | HPLC 1100/1200 - 2 sz. HPLC 1260 - 1 szt. | DE40926156 DEACB10465 DEAB715263 | 2016 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 3 | 1 x rok | 1. Przegląd HPLC 1100/1200 z ustawieniem i sprawdzeniem metody analitycznej - 2 szt. 2. Przegląd HPLC 1260 z ustawieniem i sprawdzeniem metody analitycznej ze spekrometrem masowym - 1 szt. 3. Wymiana części zużywalnych: - seal wash - 4 szt., - seal wash film - 2 szt ., - uszczelki do pompy - 4 szt., - PTFE frits - 1 szt., - uszczelki cap - 3 szt., - Clamp Kit - 2 szt., - siedzisko do autosamplera - 2 szt., - igla do autosamplera - 2 szt., -uszczelka do autosamplera - 2 szt., - igła czerwona 0,12 um - 1 szt., - siedzisko G1367E - 1 szt., - Rotor Seal 2ps/6pt RC Injection Valve, 600 and 800 bar - 1 szt. | lipiec 2024 r.
4 | Aparat do hydrolizy tłuszczu
1. | Aparat do hydrolizy tłuszczu | FOSS | Hydrotec 8000 | 91740849 | 2014 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x na 2 lata | 1. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami oraz normami i powinien obejmować: a. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu oraz przeprowadzenie konserwacji sprzętu, w tym: czyszczenie płyty grzejnej oraz naczynia, czyszczenie obudowy, wykonanie procedury czyszczenia linii odprowadzania oparów, płukanie pompy kwasu, sprawdzanie działania czujnika płukania naczynia, czujnika pokrywy oraz czujnika poziomu, sprawdzanie działania pomp, sprawdzanie działania zaworu wody, aktualizacja oprogramowania (jeżeli konieczne), b. sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia, c. określenie czy sprzęt może być dopuszczony do użytku, d. wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu do użytku, e. dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu – jeśli dotyczy. 2. Przegląd powinien obejmować wymianę części i materiałów zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta. Zestaw części i materiałów zużywanych podczas przeglądu powinien zawierać przynajmniej: a. uszczelkę pokrywy skraplacza, b. pływak, c. wąż z materiału odpornego na działanie kwasów i ich oparów (np. Norprene) 8/12 mm i 6/12 mm, d. węże doprowadzające i odprowadzające wodę (np. z EPDM) 6/12 mm, e. wąż z materiału odpornego na działanie kwasów i ich oparów (np. Viton) 12/16 mm, f. złączki L (3 szt.), Y (2 szt.) i T (1 szt.), g. zawór jednokierunkowy (3 szt.), h. zawór zwrotny (1 szt.), i. membrany pompy kwasu (2 szt.), j. zaciski do węży, k. złączkę L z PP 11x8 mm. 3. Przegląd powinien być wykonany przez osobę posiadającą certyfikat lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie obsługi, konserwacji i serwisowania aparatury zgodnej z przdmiotem zapytania, w tym certyfikat SEP do 1kV. 4. Urządzenia kontrolno-pomiarowe używane podczas przeglądu (np. mierniki) powinnny posiadać ważne świadectwo wzorcowania i kalibracji. 5. Dostawca usługi powinien posiadać certyfikat jakości ISO 9001:2015. | czerwiec 2024 r.
5 | Stacja do miareczkowania | [7 empty] | .
1. | Stacja do miareczkowania | Metrohm | 916 Ti-Touch | 1.916.0010: 1916001010336, 1800001092427, 1800002088520, 1802002037253, 1854001025222, 00372297, 00782145, 00941664, 10310691, 00372258 | 2014 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x 2 lata | 1. Przegląd serwisowy aparatu 916 Ti-Touch, włącznie z: a. wykonaniem przez wykwalifikowanego pracownika autoryzowanego serwisu, b. czyszczeniem i konserwacją, c. sprawdzeniem funkcjonalnści zgodnie ze specyfikacją producenta, d. sprawdzeniem potwierdzonym wydaniem dokumentu Calibration Certificate. 2. Dotyczy wszystkich wymienionych części zestawu. 3. Test dozowania, czyszczenie, konserwacja dla jednostek dozujących. | czerwiec 2024 r.
6 | Komory laminarne
1. | Komora laminarna | Euroclone S.p.A. Bioair Division | Safe Flow 1,8 | N7529 | 2013 r. | Pracownia Mikrobiologicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia okresowego sprawdzenia działania komór laminarnych: a. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. b. Przegląd powinien obejmować w szczególności: - pomiar ilości cząstek przed filtrem głównym HEPA w komorze, - pomiar ilości cząstek w komorze, - sprawdzenie szczelności filtru głównego HEPA, - sprawdzenie filtru wylotowego, - pomiary prędkości nawiewu w komorze, - pomiar prędkości wlotu powietrza do komory, - stan licznika godzin pracy filtra Hepa, - stan licznika godzin pracy lampy UV. c. Kontrola poszczególnych podzespołów urządzenia: - kontrola klawiatury/ekranu dotykowego/panelu sterującego, - oświetlenie – lampa światła białegoOświetlenie – lampa UV, - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, - gniazda zasilające, - zasilanie palnika, - system zamykania i otwierania szyby frontowej, - czujniki pozycji szyby. 2. Po przeprowadzonym przeglądzie Wykonawca potwierdzi wykonane czynności Świadectwem Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac. | maj 2024 r.
2. | Komora laminarna | HERAEUS | Herasafe HS 12 | 40148787 | 2001 r. |  | 1 | 1xrok
3. | Komora laminarna | ESCO | ESCO AIRSTREAM CLASS II BIOHAZARD typ AC2-3E1 | 2007-25118 | 2007 r. | Pracownia Chorób Ryb i Badań Mikologiczno-Parazytologicznych ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok
4. | Komora laminarna | HERAEUS INSTRUMENTS | HERASAFE CLASS II BIOHAZARD typ HS 12/2 | 95114333 | 1995 r. |  | 1 | 1xrok
5. | Komora laminarna | Microflow Anglia | ABS 1220EU/A | 20041221624 | 2004 r. | Pracownia Bakteriologii Ogólnej ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok
6. | Komora laminarna | ESCO | LVC-4A1 | 2004-9327 | 2004 r. | Pracownia Przygotowywania Pożywek i Szkła Laboratoryjnego ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok
7. | Komora laminarna | ESCO | Biohazard AC2-6E1 | 2007-26138 | 2007 r. |  | 1 | 1xrok
8. | Komora laminarna | Telstar | Bio II Advence Telster | 518150 | 2013 r. |  | 1 | 1xrok
9. | Komora laminarna | Kendro Laboratory Products Sorvall Heraeus, Ultra-Viol | Herasafe HS 12/2 | 95112428 | 1995 r. | Pracownia Wirusologiczna ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok
10. | Komora laminarna | Kendro Laboratory Products Sorvall Heraeus | Herasafe HS 12 | 40243838 | 2002 r. |  | 1 | 1xrok
11. | Komora laminarna | Microflow | ABS | 2004/22/624 | 2005 r. |  | 1 | 1xrok
12. | Komora laminarna | Telstar | Biostar | 14954 | 2003 r. |  | 1 | 1xrok
13. | Komora laminarna | Esco | AC2-6E1 | 2008-28617 | 2008 r. | Pracownia Przygotowywania Pożywek i Szkła Laboratoryjnego ZHW OT Toruń | 1 | 1xrok
14. | Komora laminarna | Esco | AVC-601 | 2013-87175 | 2013 r. |  | 1 | 1xrok
15. | Komora laminarna | Esco | AVC-601 | 2013-87176 | 2013 r. |  | 1 | 1xrok
16. | Komora laminarna | Thermo Scientific | HS KS 12 | 941219098 | 2011 r. | Pracownia PCR ZHW OT Toruń | 1 | 1xrok
17. | Komora laminarna | Labogene | Scanlaf Mars | L12121063 | 2012 r. |  | 1 | 1xrok
18. | Komora laminarna | Alchem | BioTecum 1.2. | 91515.51 | 2017 r. | Pracownia Badania Środków Spożywczych ZHW OT Toruń | 1 | 1xrok
19. | Komora laminarna | ESCO | AC2-4E8 | 2022-189833 | 2022 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych ZHW OT Toruń | 1 | 1xrok
20. | Komora laminarna | Nuaire | NU-440-COOE | 70198 | 1996 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok
21. | Komora laminarna | ESCO | ESCO | 2008-28616 | 2008 r. |  | 1 | 1xrok
22. | Komora laminarna | ESCO | ESCO | 2007-21231 | 2007 r. |  | 1 | 1xrok
7 | Czytniki i płuczka mikropłytek
1. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx800 | 196432 | 2005 r. | Pracownia Serologiczna ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x rok | 1. Przegląd techniczny i sprawdzenie dokładności czytnika mikropłytkowego obejmuje: a) czyszczenie elementów mechanicznych przyrządu i jego toru optycznego, b) czyszczenie koła filtrów, c) weryfikację właściwego działania wszystkich podzespołów elektronicznych i mechanicznych, d) sprawdzenie dokładności, liniowości i powtarzalności odczytów urządzenia dla wszystkich posiadanych filtrów (405 nm, 450 nm, 620 nm, 650 nm) z użyciem wzorca, tj. Uniwersalnej Płytki Kalibracyjnej produkcji Bio Tek Instruments, Inc. posiadającej aktualną datę jej walidacji, e) kalibrację wskazań przyrządu, f) analiza statystyczna wyników pomiarowych potwierdzona przez Wykonawcę raportem serwisowym z przeglądu, g) przegląd czytnika, musi być wykonany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do serwisowania produktów firmy BioTek Instruments, Inc. | czerwiec 2024 r.
2. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx800 | 257385 | 2011 r. | Pracownia Chorób Ryb i Badań Mikologiczno-Parazytologicznych ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok
3. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx800 | 210661 | 2008 r. | Pracownia Wirusologiczna ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok
4. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx808 | 252944 | 2010 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok
5. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | 800 TS | 2101132C | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok
6. | Płuczka mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx50 | 196850 | 2005 r. | Pracownia Serologiczna ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Przegląd techniczny i sprawdzenie dokładności płuczki mikropłytkowej obejmuje: a) czyszczenie toru wodnego i jego elementów mechanicznych, b) weryfikację właściwego działania wszystkich podzespołów elektronicznych i mechanicznych c) sprawdzenie dokładności dozowania przy objętości 300 µl/dołek, d) sprawdzenie dokładności odsysania (pozostałość w dołku po odessaniu), e) kalibrację objętości dozowania przyrządu. 2. Po wykonaniu usługi wydanie raportów serwisowych odnoszących się do spełnienia wymagań specyfikacji technicznych zawartych w dokumentacji urządzeń.
7. | Płuczka mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | ELx50 | 121129A | 2012 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok
8. | Płuczka mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | 50 TS8 | 20090011C | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok
8 | Termocykler
1. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | FR 30963 | 2016 r. | Pracownia Chorób Ryb i Badań Mikologiczno-Parazytologicznych ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1) Ocena ogólnego stanu urządzenia: a) kontrola sprawności mechanicznej, b) test uruchomienia urządzenia, c) sprawdzenie stabilności i poprawności działania lampy, d) sprawdzenie kamery i filtrów, sprawdzenie zamykania pokrywy i temperatury nagrzewnicy pokrywy, e) kontrola diod LED, f) sprawdzenie układu optycznego urządzenia, g) wykonanie testu QC. 2) Czyszczenie optyki. 3) Potwierdzenie sprawności technicznej urządzenia. 4) Przegląd i sprawdzenie wg procedury kwalifikacji operacyjnej „Procedura OQ LC 480 ” wymaganej (co 3 lata) przez producenta (Roche), dla potwierdzenia „Certyfikatu Jakości” dla tego aparatu. Czyszczenie elementów mechanicznych przyrządu i jego toru optycznego, kontrola i ocena stanu poszczególnych modułów aparatu, wszystkich podzespołów elektronicznych i mechanicznych, ewentualna kalibracja wskazań przyrządu, wykonanie kompensacji kolorów FAM, HEX, Texas Red, Cy5. 5) Analiza danych pomiarowych potwierdzona przez Wykonawcę raportem serwisowym z przeglądu wg procedury kwalifikacji operacyjnej „Procedura OQ LC 480 ”. Przegląd aparatu „LightCycler 480 II, 96”, musi być wykonany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do serwisowania produktów firmy Roche Diagnostics International Ltd. | maj 2024 r.
2. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 33041 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1x rok
3. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 33085 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok
4. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 34560 | 2021 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok |  | sierpień 2024 r.
9 | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
14 | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5059 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok | 1. Zakres czynności: - kontrola procesu dekontaminacji urządzenia (lampa UV, procedura dekontaminacji), - sprawdzenie jednostki sterującej, - kontrola stacji procesowej: inkubator, płytka magnetyczna, pozycjonowanie, weryfikacja temperatury, - kontrola stacji chłodzenia oraz weryfikacja temperatury, - kontrola głowicy odczynników: sprawdzenie jednostki pętli odczynników 1 do 4, igieł, test szczelności, skaner kodów kreskowych-CCD, - kontrola głowicy procesowej: prawidłowość położenia, test szczelności, - sprawdzenie: pojemnika na płyny, wytrząsarki MGP, procesu płukania, - sprawdzenie etapu proces transfer, reagent transfer, - sprawdzenie lampy UV oraz Air Filter 120mm, Air Filter 92mm, - sprawdzenie prawidłowości generacji odpadów, - konserwacja, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, - wykonanie procedury Maintenance. | maj 2024 r.
2. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5085 | 2020 r. |  | 1 | 1xrok
10 | Sprężarka
1 | Sprężarka | Atlas Copco | SF4FF | API736289 | 2015 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Serwis prac z zakresu B: - czyszczenie sprężarki, - smarowanie łożysk na mimosrodach, - czyszczenie osłony wentylatora, - wymiana membrany zaworu odciążenia lub uszczelnień wargowych, - wymiana łożysk, sprężyn stopnia śrubowego, - kontrolo/czyszczenie odwadniacza, - test zaworu bezpieczeństwa, -kontrola podzespołów elektrycznych, - kontrola przekładni pasowej, - wymiana filtrów powietrza na ssaniou, - wymiana wkładów filtrów, - wymiana pasa, - wymiana części zestawu remontowego zaworu zwrotnego, - smarowanie łożysk spirali nieruchomej. | grudzień 2024 r.
11 | Mineralizator
1 | Mineralizator | Milestone | Ultrawave | 16050715 | 2016 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Konserwacja wraz z wymianą zestawu eksploatacyjnego, wykonanie testów szczelności i testów mocy. | czerwiec 2024r.
12 | Spektrofotometr
1 | Spektrofotometr UV-VIS | Thermo Electrion | UV-VIS Nicolet Evolution 300 | EV3 122201 | 2004 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x na 2 lata | 1. Przegląd przez autoryzowany serwis producenta, wymiana części zużywalnych, czyszczenie, przeprowadzenie testów sprawdzających poprawne działanie sprzętu w całym zakresie pomiarowym. | czerwiec 2024 r.
13 | Spektrrometr masowy
1 | Spektrometr masowy | Bioanalytic | SCIEX QTRAP5500 | S/n AU218121510 | 2016 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Zakres prac w ramach przeglądu spektrometru: • sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego systemu, • kontrola występowania usterek zewnętrznych, • inspekcja zużycia części, • pomiary parametrów pompy turbinowej: temperatura, napięcie, natężenie prądu, moc, częstotliwość, • sprawdzenie poziomów nastawy ciśnienia gazów, • sprawdzenie poziomu próżni, • testy PPG przedprzeglądowe określające poziom zabrudzeń spektrometru i ich umiejscowienie, • testy kalibracyjne PPG kwadrupoli Q1, Q3, w polaryzacjach POS i NEG, testy MSMS, • zapowietrzenie aparatu, • przegląd pompy wstępnej, wymiana oleju, • wymiana filtru powietrza spektrometru, • czyszczenie wentylatorów pompy turbinowej, • czyszczenie płyty kurtynowej, • czyszczenie orifice, • czyszczenie QJet Ion Guide, • czyszczenie regionu Q0, • przegląd źródła jonów, wymiana części zużywalnych, • weryfikacja poprawności działania grzejników źródła jonów dla źródeł: APCI i TIS, • sprawdzenie i tuning napięć RF, • sprawdzenie napięć optyki jonowej, • sprawdzenie i regulacja napięcia detektora, • instalacja wymaganych hot-fix’ów do oprogramowania Analyst • usunięcie plików tymczasowych komputera, • back-up oprogramowania Analyst, • defragmentacja dysku twardego komputera, 2. Przegląd wykonanych prac z klientem, ich weryfikacja i ewentualne zalecenia. 3. Wpisanie wykonanych prac I rezultatów testów do dokumentacji urządzenia. 4. Elementy wymieniane każdorazowo podczas przeglądu spektrometru: - filtr przeciwkurzowy do spektrometru mas x 4 szt., - patyczki do czyszczenia wnętrza spektrometru - długie x 20 szt., - patyczki do czyszczenia wnętrza spektrometru -krótkie x 20 szt., - elektroda x 1 szt., - złączka mocująca kapilary na 1/16 cala x 1 szt., - uszczelka do elektrody x 1 szt., - złączka o średnicy 1/16 x 1 szt., - sprężynka do elektrody x 1 szt., - uszczelka o średnicy wewnętrznej 5,3 x 2 szt., - kapilara 1/16 (średnica zewnętrzna x 50 cm, - złączka do kapilary x 2 szt., - uszczelka do źródła spektrometru mas x 2 szt., - etykieta do zapisu wykonanego serwisu x 1 szt. 5. Zakres prac: 1. Wykonanie testów kalibracyjnych oraz testów sprawdzających zabrudzenie przed czyszczeniem optyki jonowej. 2. Czyszczenie: curtain plate, orifice, skimmer oraz demontaż szyny optyki jonowej i czyszczenie Q0, Q1 i Q3. 3. Wykonanie testów kalibracyjnych oraz testów sprawdzających zabrudzenie po czyszczeniem optyki jonowej. | grudzień 2024 r.
14 | Spektrometr
1. | Spektrometr absorpcji atomowej z atomizerem w płomieniu i kuwecie oraz przystawką do generacji wodorków | Perkin Elmer | AANALYST800 FIAS100 | 800S7120402, 100S7111402 | 2007 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Czyszczenie i smarowanie układu zmiany techniki, wymiana kontaktów, czyszczenie pieca, czyszczenie komory mgielnej, nebulizera, ustawienia układu szczeliny, czyszczenie okienek, wymiana wężyków, filtrów, O-ringów. Wymiana igły dozującej, zaworka OUTLET. Wymiana rurki do prowadzenia argonu. Ustawienie i sprawdzenie w technice płomieniowej: poprawności działania układu dla miedzi, kuwety grafitowej i FIASa. | sierpień 2024 r.